| ПАМЯТКА «ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛУХОВОГО АППАРАТА» Приказ № ...... |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Действие | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| Разработал: |  |  |  |  |
| Согласовал: |  |  |  |  |
| Утвердил: |  |  |  |  |

Слуховой аппарат – это медицинское устройство, которое усиливает звуки и помогает человеку с потерей слуха лучше воспринимать речь и окружающие звуки.

Слуховой аппарат состоит:

- Микрофон

- Улавливает звуки окружающей среды (в современных моделях несколько микрофонов для направленности и шумоподавления)

- Усилитель/процессор сигнала

- «Мозг» аппарата

- Преобразует звук в цифровой сигнал, анализирует его и усиливает нужные частоты

- Включает алгоритмы подавления шума, подавления обратной связи, выделения речи

- Ресивер/динамик

- Возвращает обратный звук в ухо (бывает разной мощности в зависимости от степени потери слуха)

- Источник питания

- Одноразовые батарейки

- Встроенный аккумулятор с зарядным кейсом.

- Элементы управления

- Кнопки переключения программ

- Регулятор громкости (физический или через приложение)

- Модуль беспроводной связи (в цифровых моделях)

- Блютуз, для подключения к смартфону (позволяет управлять аппаратом и транслировать звук напрямую

- Корпус и акустическая система

- Заушный корпус, внутриушной корпус или внутриканальный

- Включает звуковод, ушной вкладыш или силиконовый домик.

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ

- Подготовка слухового аппарата к использованию: - Откройте отсек для батареек. - Снимите защитную пленку с аккумулятора/батарейки. - Установите аккумулятор/батарейку с учетом полярности – она указана на крышке устройства (+/-). - Закройте крышку (если батарейка установлена корректно, то отсек для нее закрывается без усилий). - Присоедините к аппарату звуковод и ушные вкладыши (при наличии). - Возьмите слуховой аппарат/вкладыш двумя пальцами и вставить в слуховой канал. - Включите устройство. Совет! Чтобы облегчить введение (для внутриушных аппаратов) – аккуратно потяните ушную раковину вверх и назад. Чтобы поправить вкладыш в ухе – слегка надавите на него пальцем. Если аппарат/вкладыш размещён корректно, пациент не чувствует дискомфорт. - Уход за слуховым аппаратом: - Выключите слуховой аппарат. - Извлеките из слухового прохода/снять с уха пациента с помощью сухой салфетки. - Отсоедините ушной вкладыш (при наличии) и обработайте специальными чистящими средствами и принадлежностями (см. ниже). - Откройте крышку отсека для аккумулятора/батарейки. - Извлеките аккумулятор/батарейки, оставив отсек открытым. - Прочистите вентиляционные, звуковые, микрофонные отверстия с помощью специальной щеточки/сухой мягкой салфетки из нетканого материала. Совет! Внутриушные слуховые аппараты требуют больше ухода. Грязь и ушную серу, которые скапливаются в отверстиях, нужно удалять ежедневно. Замену серного фильтра (при наличии) производить не реже 1 раза в 2 недели. Не используйте воду и растворители при чистке электронных компонентов! - Поместите слуховой аппарат в чистый сухой контейнер/емкость для хранения Совет! В контейнер поместить специальные высушивающие капсулы (при наличии). Использовать капсулу рекомендуют до того момента, пока желтый индикатор не побелеет. - Плотно закройте крышку приспособления для хранения. - Храните нужное время, пока аппарат не будет использоваться (например, ночью). Совет! Следует снимать аппарат, перед тем как идти в душ чтобы избежать попадания воды на поверхность слухового аппарата и его компонентов. Если это произошло, то устройство необходимо просушить специальными средствами: груша для продувания и капсулы для удаления влаги. - Уход за ушными вкладышами: Совет! Чистку вкладышей производите не реже 2-х раз в неделю. - Отсоедините звуковод от рожка слухового аппарата. - Растворите (по инструкции) чистящую таблетку в контейнере. - Разместите вкладыш и трубку-звуковод в получившемся растворе на 20-30 минут. - Промойте комплектующие под проточной водой. - Протрите их сухой мягкой салфеткой из нетканого материала. - Просушите комплектующие с помощью специального баллончика, с помощью которого можно продуть воздухом. - На ночь положите ушной вкладыш на мягкую и сухую ткань или в специальный электрический прибор для сушки. Важно! Присоединять трубку/ушной вкладыш к слуховому аппарату нужно только в абсолютно сухом виде. Рекомендации по использованию аккумуляторов/батареек: - Используйте аккумуляторы/ батарейки, предназначенные только для слуховых аппаратов. - Если слуховой аппарат не используется, то хранить в нем батарейки нельзя, нужно вынуть их, и оставьте отсек открытым. - В случае внезапного отключения системы, проверяйте состояние элемента питания специальными тестерами: - Разместите батарейки на поверхности тестера, плюсом (+) вверх. - Сдвиньте тестируемый объект по направлению, которое указывает стрелка. - После этого уровень заряда отобразится на дисплее. Необходимо обратиться к лечащему врачу с целью выявления проблемы и дальнейшей замены аппарата в случае если: - Слуховой аппарат издает нехарактерные звуки - Трубка пожелтела или стала твердой - Пользование вкладышем вызывает дискомфорт или боль. Невозможно отрегулировать громкость в слуховых аппаратах